Биполярный ионизатор

воздуха «Янтарь 5Х»

Техническое описание и

инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации являются основным документом, который следует использовать с ионизатором «Янтарь 5Х».

Биполярный ионизатор «Янтарь 5Х» обеспечивает в ограниченном помещении заданную концентрацию положительных и отрицательных аэроионов в соответствии с гигиеническими требованиями к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений (СанПиН 2.2.4.1294-03).

На биполярный ионизатор «Янтарь 5Х» выдано санитарно-эпидимиологическое заключение № 16.11.02.945.П.000539.06.04 от 09.06.2004 Республиканским центром Санитарно-эпидимиологической сертификации и лицензирования.

Дополнительную информацию по биполярному ионизатору воздуха «Янтарь 5Х» можно получить на сайте www.ionization.ru, или по телефону (843) 265-65-50 (г. Казань).

- Назначение прибора

Биполярный ионизатор воздуха «Янтарь 5Х» предназначен для создания и поддержания концентрации легких аэроионов одновременно положительной и отрицательной полярности в зоне дыхания человека в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.1294-03.

Биполярный ионизатор воздуха «Янтарь 5Х» может применяться в жилых и общественных зданиях, включая лечебно-профилактические учреждения, а также при производстве изделий микроэлектронной техники («чистые комнаты»), в компьютерных классах, в залах вычислительных центров для обеспечения нормального самочувствия человека, в помещениях с искусственным микроклиматом.

Условия эксплуатации:

- рабочая температура 22 ( 5 OС ;

- относительная  влажность 30  (  80%;

атмосферное давление 760  ( 40 мм рт. ст.

2. Технические данные

| 1 | Тип ионизатора | Игольчатый (тихий коронный разряд) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Устанавливаемая концентрация ионов (N+, N-) на расстоянии 2 м | От 1,000 до 150,000 аэроионов в см3 |
| 4 | Устанавливаемый коэффициент униполярности | 1(0,7 |
| 5 | Объем обслуживаемого помещения | 1-8 рабочих мест, до 120 куб. метров |
| 6 | Время непрерывной работы | не ограничено |
| 7.1 | Концентрация озона при работе ионизатора | не более 0,03 мг/м3 (ПДК сред. суточное для атм. воздуха) |
| 7.2 | Концентрация NO2 при работе ионизатора | не более 0,04 мг/м3 (ПДК сред. суточное для атм. воздуха) |
| 8 | Напряженность электрического поля пром. частоты | не более 0,2 кВ/м |
| 9 | Уровень шума работающего ионизатора | не более 40 дБА |
| 10 | Безопасное расстояние до ионизатора во время работы | 0,6 м |
| 11 | Размер вентилятора, мм | 120 x 120 |
| 12 | Потребляемая мощность | не более 8 Вт |
| 13 | Габаритные размеры, не более | 225 x 175 x 105 |
| 14 | Питание | 120*/220 В 50-60 Гц |
| 15 | Масса, не более | 2 кг |

3. Комплектация

1. Ионизатор «Янтарь- 5Х»…………………..1

2. Блок питания1 15В 400-800 мА…………….1

3. Пульт ДУ……………………………………. 1

4. Техническое описание………………………1

5. Упаковка………….…………………………..1

4. Общее  устройство биполярного ионизатора воздуха «Янтарь 5Х»

Биполярный ионизатор воздуха «Янтарь 5Х» представляет собой встраиваемый в систему приточной вентиляции прибор. Большую часть передней панелей занимает концентрическая решетка для продува ионизированного воздуха в помещение. На передней панели за решеткой установлен фотоприемник с индикатором режима работы ионизатора и разрядные иглы с кольцами.

.Напряжение на иглах достигает в рабочем режиме 4000 вольт, перед снятием  решетки убедитесь, что ионизатор отключен от сети!	При первичной настройке ионизаторов коэффициент униполярности близок к единице, а концентрация аэроионов на расстоянии 3 метра не превышает 50,000 ионов на см3. Но так как поглощаемость аэроионов в различных помещениях может сильно отличаться, рекомендуется проводить настройку данных параметров непосредственно там, где будет использоваться ионизатор, для чего необходим счетчик аэроионов.

Несмотря на то, что питание ионизатора производится от блока питания 15В, внутри ионизатора используется напряжение до 4000 Вольт, поэтому запрещается разбирать ионизатор, кроме лиц, знакомым с устройством ионизатора.

5. Серийный номер изделия и обозначения

На задней стенке указан заводской серийный номер.

6. Инструкция по монтажу

6.1. При большой разности температур в складском и рабочем помещениях прибор необходимо выдержать не менее трех часов в нормальных условиях.

6.2. Проверить комплектность генератора легких аэроионов по п.3 настоящего технического описания

6.3. Произвести внешний осмотр - проверить отсутствие внешних дефектов и повреждений, а также целостность органов управления.

6.4. Ионизатор «Янтарь 5Х» должен эксплуатироваться в отапливаемом помещении в нормальных условиях эксплуатации:

температура воздуха 22 ( 5 ОС ;

относительная влажность 30..80 %;

атмосферное давление 760  ( 40 мм рт. ст.

6.5. В помещении должна поддерживаться чистота, не допускается скопление пыли.

6.6. Проверить возможность свободного доступа воздуха в заднее входное отверстие ионизатора. Не допускается загораживать его посторонними предметами.

6.7. Прибор монтируется таким образом, чтобы поток воздуха из генератора легких аэроионов был направлен в сторону объекта  (области необходимой ионизации). При этом оптимальное расстояние до объекта находится в пределах 2,5 .. 4,5 метров

6.8. Габаритные размеры ионизатора и возможные варианты монтажа приведены в приложении.

6.9. Для крепления ионизатора можно использовать отверстия в передней панели, в технологических пластинах, также возможно сделать дополнительные отверстия в технологической пластине.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Общие указания

7.1. Основным условием, обеспечивающим надежную работу ионизатора воздуха, является строгое соблюдение инструкции.

7.2. Работать разрешается только с исправным прибором.

7.3. Необходимо каждый день проводить влажную уборку помещения, проветривание.

8. Меры безопасности

Опасными эксплуатационными факторами при работе  генератора легких аэроионов являются:

-питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В;

-наличие высокого напряжения в ионизационной камере 4000 В.

В связи с этим при эксплуатации генератора легких аэроионов необходимо соблюдать следующие предосторожности:

-  снятие передней панели производится только при выключенном питании: необходимо вынуть блок питания из сетевой розетки;

- не допускается использовать ионизатор во влажных помещениях: душевых, ванной, и т.п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать прибор при включенном питании. Ремонт прибора должен производиться только в авторизованном сервисном центре.

9. Подготовка к работе

9.1. Подключить кабель сетевого питания к генератору легких аэроионов.

9.2. Включить блок питания в сетевую розетку 220 вольт (120 вольт – Северная Америка).

9.3. При включении должен загореться зеленый индикатор режима работы ионизатора, также включится вентилятор и начнется выдув воздуха.

9.4. Управление ионизатором осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

9.5. Назначение кнопок пульта для управления ионизатором.

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| 1..9, 0/AV, CHANNEL+/- | Установка режимов работы ионизатора - 10 градаций, включение индикатора. При нажатии «1» - режим минимальной производительности, «0/AV» - максимальная производительность. |
| VOLUME+/- | Регулировка амплитуды (концентрации аэроионов). |
| STANDBY | Режим останова, при нажатии кнопки ионизатор переходит в ждущий режим |
| DISPLAY | Выключение индикаторного светодиода |
| PICTURE SELECT | Включение импульсной индикации амплитуды. Частота мигания индикатора соответствует концентрации аэроионов, чем чаще мигает светодиод – тем больше концентрация |

10. Инструкция по регулировке параметров ионизатора.

10.1. При наличии счетчика аэроионов провести регулировку концентрации ионов:

10.1.1. Дать поработать генератору легких аэроионов в течение 20 минут.

10.1.2. Установить счетчик легких аэроионов на рабочем месте (в области необходимой ионизации – на расстоянии 2,5-4,5 метра от ионизатора) и провести измерение концентрации ионов по инструкции по эксплуатации к счетчику аэроионов. В случае не соответствия полученных результатов с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.1294-03 отрегулировать процесс ионизации генератора легких аэроионов.

10.2. Регулировка производится также с помощью пульта дистанционного управления.

10.2.2. Перевести ионизатор в режим программирования последовательным нажатием кнопок: «*» «*» «*» «*» «SELECT» (пароль). Индикаторный светодиод при этом погаснет.

Назначение кнопок пульта в режиме программирования:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| 1..10, CHANNEL+/- | Установка оборотов двигателя - 10 градаций. |
| VOLUME+/- | Установка регулируемого параметра. |
| STANDBY | Включение режима регулировки длительности положительного импульса. |
| MUTE | Включение режима регулировки длительности отрицательного импульса. |
| DISPLAY | Включение режима калибровки (установки количества положительных и отрицательных импульсов в пачке для заданных оборотов двигателя). |
| PICTURE SELECT | Подтверждение сохранения отрегулированного параметра (ENTER). |
| SLEEP | Выход из режима программирования в рабочий режим с сохранением калибровочных значений. |
| PREVIOUS | Вывод калибровочных значений (ПЗУ) на экран PC (со стендом). |

10.2.3. Установка длительности положительного импульса.

10.2.3.1. Нажатием кнопки STANDBY перевести прибор в режим регулировки положительного импульса.

10.2.3.2. Кнопками VOLUME+,VOLUME- добиться требуемой ионизации при максимальном отношении + и -;

10.2.3.3.  Нажать кнопку SELECT – значение длительности запишется в ПЗУ.

Превышение длительности вызывает акустические шумы, может вызвать искровой пробой.

10.2.4. Установка длительности отрицательного импульса.

10.2.4.1 Нажатием кнопки MUTE перевести прибор в режим регулировки отрицательного импульса.

10.2.4.2 Кнопками VOLUME+,VOLUME- добиться требуемой ионизации при максимальном отношении + и -;

10.2.4.3  Нажать кнопку SELECT – значение длительности запишется в ПЗУ.

10.2.5  Запись характеристики на разных оборотах.

Обороты двигателя(скважность) регулируются в пределах 1..10 (10 градаций).

Пачка состоит из 32 импульсов, из них NMINUS отрицательные, остальные положительные.  Количество импульсов Nminus для 10 градаций оборотов двигателя лежат в ПЗУ.

10.2.5.1 Установить режим калибровки – кнопка DISPLAY.

10.2.5.2 Установить максимальные обороты двигателя – кнопка 10.

10.2.5.3 Кнопками VOLUME+,VOLUME- добиться  отношение +/- около 70%.

10.2.5.4  Нажать кнопку SELECT – значение длительности запишется в ОЗУ

10.2.5.5  Повторить п. 4.3.3-4.3.4 для всех 10 ступеней.

10.2.5.6 Нажать кнопку SLEEP- только после этого значения перепишутся из ОЗУ в ПЗУ, прибор выйдет в рабочий режим.

11. Проверка технического состояния и обслуживание ионизатора

Внешним осмотром проверить состояние выходного отверстия. Не допускается скопление пыли и ворса на сетках и в камере ионизатора. В случае загрязнения прочистить ионизатор пылесосом. Перед чисткой ионизатора и снятием передней решетки необходимо отключить прибор от сети, напряжение на электродах может достигать 4000 В!

Для удобства чистки загрязненных игл  установлена съемная передняя решетка. Раз в 2-3 недели, особенно в запыленных помещениях рекомендуется снимать крышку, и прочищать кончики игл ионизатора спиртовым раствором. Проследите, чтобы иглы не задевали металлические кольца. В случае сильного запыления производительность ионизатора сильно падает.

12. Возможные неисправности и методы их устранения

Поиск и устранение неисправностей, связанных со вскрытием прибора, производят на предприятии-изготовителе или авторизованным сервисным центром.

В таблице приведены неисправности, вероятные причины которых возможно устранить без вскрытия прибора. Если же устранение этих причин не приведет к устранению неисправности, то прибор передается на ремонт установленным порядком.

ВНИМАНИЕ! При устранении неисправности отключить прибор от источника питания.

| Неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении прибора индикатор не загорается | В разъеме кабеля питания отсутствует контакт | Проверить надежность контакта |
| 2. Вентилятор работает, не горит индикатор | Перегорела лампочка в выключателе | Отправить на замену в сервис- центр |

1 Блок питания внешний от сети 220В, на выходе стабилизированное напряжение 15В 400-800 мА, внешний контакт штекера – знак минус. Опционально поставляется импульсный блок питания, с тем отличием, что на входе разрешенное напряжение 110-250 Вольт переменного тока.

13. Гарантийные обязательства.

Биполярный ионизатор воздуха «Янтарь 5Х», заводской №_______________, соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества биполярного ионизатора  воздуха «Янтарь 5Х»    № _______________ требованиям конструкторской документации и при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации и хранения, установленных эксплуатационной документацией, сохранение эксплуатационных характеристик в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты продажи.

М.П.

Дата выпуска_____________________

Дата продажи  ____________________